HS5558型猝发音发生器

使用说明书

嘉兴恒升电子有限责任公司

一 概述

5558猝发音主要用于声学和振动仪器的时间计权特性、脉冲特性、积分特性和扬声器瞬态特性测试。因此，猝发音发生器是声学和振动仪器研制、生产、计量、检定必不可少的测量仪器。

HS5558型猝发音发生器是根据JJG188-2002《声级计检定规程》要求而设计的，并根据新的声级计检定规程对声级计样机试验或周期检定的要求设置的测试方式，使用非常方便。猝发音信号由数字合成产生，单片机控制的智能化仪器，因此可以做到波形零点起始，并具有正半波和负半波信号输出，频率和幅度非常稳定。

二 主要功能和技术指标：

1 主要功能

1）工作方式：连续正弦信号或猝发音信号

2）内部正弦信号频率（Hz）: 8，16, 31.5，63, 125,500, 1000，

2000，4000，8000；

3）时间平均声级测量的猝发音持续时间：

500-2500ms, 200-1000ms, 2-10ms, 0.25-1.25ms

- 时间计权特性测量的猝发音持续时间：

500ms，200ms，2ms，0.25ms    周期为10s

- “脉冲”测量的猝发音持续时间及周期：

单个猝发音：2-3000ms，5-3000ms，20-3000ms；

连续猝发音：5-10ms，5-50ms，5-500ms；

- “数字”方式的猝发音特性：

持续时间：10us---99999ms(≈100s)；

周期：    20us---99999ms(≈100s)

- 连续信号以及猝发音的幅度衰减（dB）：

0，-10，-20，-30，-40，-50，-60；

1

2 主要技术指标

1）正弦信号频率误差：≤1% (31.5Hz-8kHz)

2）猝发音周期误差：≤1%

3）猝发音持续时间误差：≤1%

4）衰减器分档误差：≤±0.2dB

5）最大输出幅度：  ≥ 5V有效值

6）电源：220V，50Hz

7）外形尺寸（mm）：398×280×120

8）重量：约1.5kg

三 仪器面板各部分的说明：

（1）电源：

电源“通/断”开关，按开关，电源接通或关断。

电源指示灯（开关自带红色）：

电源开关接通时亮

（3）“频率”选择开关：

选择内部正弦信号频率

（4）“时延”（脉冲持续时间）开关：

指轮式开关，当方式开关(9)置于“数字”时，预置猝发音脉冲的持续时间。

（5）“周期”开关：

指轮式开关，当方式开关(9)置于“数字”时，予置猝发音

脉冲的周期。

（6）ms，us选择开关

在“数字”方式时对周期及延时的时间进行选择开关，弹出时为ms，揿入时为us，相应发光管（绿色）指示位置。

（7）输出衰减：信号输出衰减0，10，20，30，40，50，60dB

（8）猝发音/连续信号转换开关：

选择输出信号为猝发音（开关揿入）或连续正弦信号（开

关弹出）

（9） “方式”开关

选择测试方式。当开关置于脉冲时，进行“脉冲”特性测试，并由“延时--- 周期”开关(10)选择脉冲特性测量所需猝发音持续时间和周期。

当开关置于500，200，2，0.25单个猝发音时，进行仪器时间计权特性测量。此时，单个猝发音持续时间分别为500ms、200ms、2ms、0.25ms，周期均为10s。

当开关置于500，200，2，0.25重复猝发音时进行时间平均声级测量，此时，单个猝发音持续时间分别为500ms、200ms、2ms、0.25ms，周期分别为2500ms、1000ms、10ms、1.25ms。

当开关置于“数字”时，由“延时”开关和“周期”开关任选猝发音的持续时间和周期。

（10） “延时—周期”开关：

当“方式”开关置于“脉冲”时有效，输出用于“脉冲”特性测量的单个猝发音和连续猝发音。

（11）输出指示灯（黄色）

当开关置于“猝发音”时，在猝发音脉冲持续期内指示灯亮；置于“连续”时，指示灯始终亮。

（12）幅度调节旋钮

调节输出信号幅度大小，是多圈电位器。顺时针旋转输出加大，反之减小。

（13）复位按钮

按下时，内部计数器置“0”，猝发音周期重新开始。

（14）输出插口：信号输出端口

（15）波形选择按键：正半波，负半波，全波形选择。

（16）告警指示灯：当方式开关选择“数字”时，如任选猝发音的持续时间和周期产生冲突，灯亮。应重新选择持续时间和周期，使周期大于持续时间。

四 使用的方法

1 时间计权特性的测量

在振动与声学仪器中，检波器与指示器的动态响应时间常数通过猝发音进行测试，并应符合表1要求。

所有猝发音测试应在声级计的参考量程上，相应于4kHz稳态输入信号在线性工作范围上限以下3dB至线性工作范围下限以上10dB以内进行，以测量声级计“快”特性为例，首先将猝发音的频率选择开关(3)置于频率为4kHz处，将开关(8)置于连续方式，调节输出旋钮(12)并将输出衰减开关(7)置于0dB,使声级计的显示数为107dB（如参考量程为50～110dB档）,如果是同期检测，可将方式开关(9)置于单次猝发音方式的500、200、2、0.25各档上进行测量，记下声级计读数与107dB之差符合表1 中的要求。

4

表   1

| 猝 发 音 持 续 时 间 ms | 相对稳态声级的参考 4kHz猝发音响应 dB |  |  | 接受限/dB |  | 相对稳态声 级的参考 4kHz猝发 音响应 dB | 接受限/dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LAFmax-LA LCFman-LC LZFmax-LZ | LAE-LA LCE-LC LZE-LZ |  | 1级 | 2级 | LASmax-LA LASmax-LC LZSmax-LZ | 1级 | 2级 |
| 1000 *500 *200 | 0.0 -0.1 -1.0 | 0.0 -3.0 -7.0 |  | ±0.5 ±0.5 ±0.5 | ±1.0 ±1.0 ±1.0 | -2.0 -4.1 -7.4 | ±0.5 ±0.5 ±0.5 | ±1.3 |
| 100 50 20 | -2.6 -4.8 -8.3 | -10.0 -13.0 -17.0 |  | ±1.0 ±1.0 ±1.0 | ±1.0 +1.0，-1.5 +1.0，-2.0 | -10.2 -13.1 -17.1 | ±1.0 ±1.0 +1.0，-1.5 | ±1.0 +1.0，-1.5 +1.0，-2.0 |
| 10 5 *2 | -11.1 -14.1 -18.0 | -20.0 -23.0 -27.0 |  | ±1.0 ±1.0 +1.0，-1.5 | +1.0，-2.0 +1.0，-2.5 +1.0，-2.5 | -20.0 -23.0 -27.0 | +1.0，-2.0 +1.0，-2.5 +1.0，-3.0 | +1.0，-3.0 +1.0，-4.0 +1.0，-5.0 |
| 1 0.5 *0.25 | -21.0 -24.0 -27.0 | -30.0 -33.0 -37.0 |  | +1.0，-2.0 +1.0，-2.5 +1.0，-3.0 | +1.0，-3.0 +1.0，-4.0 +1.0，-5.0 |  |  |  |
|  | 时间计权 ms |  | 猝发音持续周期 |  | 以连续信号为基准 的最大响应dB |  | 允 差 1型 | 允 差 2型 |
| 振动计 | 0.125 1 8 |  | 62.5 500 4000 |  | -4.1 -4.1 -4.11 |  | ±1 ±1 +1 | ±2 ±2 ±2 |

注：*为常规检测

2 有效值特性的测量

通过猝发音可以检测振动计与声级计的有效值检波器对不同峰值因数信号的测量准确性，应符合表2 的要求。

具有一定峰值因数的猝发音信号的有效值与相同幅度的连续正弦波有效值之间存在一定的比例关系，测量时将猝发音发生的“频率”开关置于2kHz，开关(8)置于连续，开关(9)置于“数字”调节输出旋钮使声级计显示一读数（如100dB）然后将猝发音发生器开关(8)置于“猝发音”，按照不同峰值因数所需的持续时间和周期设置“延时”开关(4)和周期开关(5)进行测量，结果符合表2要求。

表2   f=2000Hz

| 峰值因数 | 延时ms | 周期ms | 猝发音指示 | 允差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.5 | 25 | -17 | ±1.5 |
| 7 | 1.0 | 25 | -14 | ±1 |
| 5 | 2.0 | 25 | -11 | ±1 |
| 3 | 5.56 | 25 | -7 | ±1 |

3 脉冲特性测量

在振动计和声级计中，往往需要测量短持续的脉冲信号。为此仪器中设置了“脉冲”检波特性，它是一路具有快上升慢下降特性的有效值检波器，上升时间常数为35ms,下降时间常数为1500ms。

（1）单个猝发音测量：将被测仪器（例如声级计）置“脉冲”检波特性。猝发音发生器开关(8)揿入置于“连续”，频率开关(3)置于“2000Hz”，输出2000Hz连续正弦信号，调节旋钮（12）及幅度开关(7)，使被测仪器指示满度以下4 dB（例如96dB）。然后猝发音发生器开关(8)揿出置于“猝发音”，方式开关(9)置于

“脉冲”，“延时——周期”开关(10)先后置于20—3000，5—3000，

2—3000,输出持续期为20、5、2ms的单个猝发音到声级计，这时声级计的指示值与连续信号时的指示值的误差值及允许误差参见表3。

表 3   对单个猝发音的响应

| 持续时间T (ms) | 以连续信号指示为基准， 对试验猝发音的最大指示 (dB) | 允差（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0、1型 | 2、3型 |
| 连续 20 5 2 | 0 -3.6 -8.8 -12.6 | ±1.5 ±2 ±2 | ±2 ±3 — |

（2）连续猝发音测量：操作方法同上，猝发音换用连续猝发音，即“延时—周期”开关(10)先后置于“5—10”、“5—50”、“5—500”档，输出“持续期—周期”为“5—10”、“5—50”、“5—500”（ms）连续猝发音。重复上述试验，猝发音信号读数与连续信号读数之差值及允许误差见表4。

表4  对连续猝发音的响应

| 重复频率fp(Hz) (持续时间为5ms) | 以连续信号为基准，对试验猝发音的最大指示（dB） | 允差（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0、1型 | 2、3型 |
| 连续 | 0 |  |  |
| 100 | -2.7 | ±1 | ±1 |
| 20 | -7.6 | ±2 | ±2 |
| 2 | -8.8 | ±2 | ±3 |

4 时间平均测量

测量积分声级计（振动计）的等效连续声（振）级Leq时间平均误差是在10s积分周期内，用4kHz的连续猝发音作为等效声级进行测试。测量时，首先将被测声级计设置为Lp瞬时方式，将猝发音开关(8)置于“连续”，调节输出旋钮，使声级计读数在测量上限下3 dB处（如107dB），将方式开关(9)置于重复方式，500、200、50、10ms各档上,这时设置声级计积分时间为10s测量Leq方式，进行测量，测量结束后读出示数，与连续信号的差值应符合表5。

表5  10s积分时间   时间为延时的5倍

| 单个猝发音持续时间 (ms) | 相邻单个 猝发音之间 间隔时间ms | 理论重复 猝发音响应 （dB） | 允差 (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 2500 | -7 | ±1.0 |
| 200 | 1000 | -7 | ±1.0 |
| 2 | 10 | -7 | +1.0，-1.5 |
| 0.25 | 1.25 | -7 | +1.0，-2.0 |

5 猝发音响应声暴露级的测量

测量时，首先将被测仪器（声级计）置于测量瞬时值状态，将猝发音发生期的频率开关(3)置于频率为4kHz，开关(8)置于“连续”方式，调节输出旋钮（12）时声级计显示在测量上限下3dB 处（107dB），将方式开关(9)置为单次猝发500、200、2、0.25ms各档上，将开关(8)置为猝发方式，设置声级计的积分时间为10s，并启动开始进行测量，测量结束读出示数，应符合表1的要求。

6 平均AI计权声压级的测量

装有脉冲时间（I计权）和积分声级计，先对平方信号进行

I时间计权，然后进行线性平均，对它进行猝发音试验的响应及允许误差请参见相关标准。

8